ヘリウムガス

純度計

取扱説明書

東京大学物性研究所　低温液化室

- 概要

このヘリウムガス純度計は、ガスの熱伝導の差を利用して純度を測り、液体ヘリウム使用後の回収ガスのモニターとして充分な精度と安定性を有している。

- 性能

２－１　表示部

・デジタルパネルメーター

型　　　　　番　：　MODEL AP-501-12

ＬＥＤ文字高さ　：　14.2mm

使　用　温　度　：　０　～　５０℃

消　費　電　力　：　約600mW

外　形　寸　法　：　48mm(H)×96mm(W)×34.5mm(D)

２－２　ＬＥＤ表示部

緑色　：　電源表示

赤色　：　純度不良

２－３　リレー出力部

- Ｃ接点　×　２個

- 接点負荷

抵抗負荷：ＡＣ１１０Ｖ　３Ａ、ＤＣ　２４Ｖ　３Ａ

誘導負荷：ＡＣ１１０Ｖ　１Ａ、ＤＣ　２４Ｖ　１Ａ

- 接点電圧の最大値

ＡＣ　１２５Ｖ、ＤＣ　６０Ｖ

- 接点電流の最大値

ＡＣ　３Ａ、ＤＣ　３Ａ

２－４　リアパネル部

電源コード、ヒューズ、センサー用コネクタ、リレー出力用端子などを装備

２－５　一般仕様

電        源： AC 100V 50/60Hz

重        量： 約700g

使用温度範囲： 室 温

２－６　付属品

ピラニセンサー、センサー用コード

- 操作方法

３－１　据付及び電源の接続

    - 直射日光の当たらない場所に設置する。

    - 不安定な場所や表示の見にくくなるところには設置しない。

    - 風通しの良いところに設置する。

３－２　パネル面の説明

- フロントパネル

図１．フロントパネル

      - 表示部

      - LED（赤）

純度不良時（設定値以下）に点灯する

      - LED（緑）

電源がONの時に点灯する

      - 電源スイッチ（SW1）

電源のON/OFFを行う

      - 表示切り替えスイッチ（SW2）

上に倒すとアラーム設定値が表示される

- リアパネル

図２．リアパネル

- 電源コード

- ヒューズ（0.5A）

切断した場合、原因を調べてから交換する

- リレー出力用端子

Ｃ接点が２系統ある

- センサーコネクタ

ピラニセンサーを取り付けるコネクタ

- ＶＲ４調整用の穴

３－３　センサーとの接続

センサー用コードを本体背面のセンサーコネクタに接続し、センサー用コードの先端にピラニ測定子を取り付ける。

３－４　リレー出力端子

表１　リレー出力端子表

| 端子番号 | 接 点 |
| --- | --- |
| ２ | Ａ接点① |
| ３ | COM① |
| ４ | Ｂ接点① |
| ５ | Ａ接点② |
| ６ | COM② |
| ７ | Ｂ接点② |

Ａ接点：表示値が設定値より小さくなったときに導通

Ｂ接点：表示値が設定値より大きくなったときに導通

- 調整方法

以下に本器の調整方法を記す。但し、既に調整してあるので、通常は調整する必要はない。

ピラニセンサーを交換したときには、４－２フルスケールの調整を必ず行うこと。

各々の可変抵抗ＶＲ１～ＶＲ４は、内部プリント基板上にあるので（基盤上の配置は付録第１図参照）、調整は４箇所のビスを外して蓋を開けて行う。なお、調整時には電源をＯＮにしておく必要があるが、内部には１００Ｖが通電されている箇所もあるので、十分注意すること。

４－１　温度補償の調整

本器の出力は、センサー周辺の温度によって多少影響を受ける。この温度変化の補償は可変抵抗ＶＲ１で行う。

- センサーを１００％のヘリウムガスの中に入れ、しはらく放置する。

（センサー内のガスが置換するまで）

- 純度計の電源を入れ、しばらく放置する（５分程度）。

- センサー及びセンサーコネクタを一様にドライヤーで温める。

- 表示が変化しないように、ＶＲ１を調整する。

- 温度変化に対して表示が変化しなくなるまでＶＲ１を調整する。

４－２　フルスケールの調整

最大値（100%）の調整は、可変抵抗ＶＲ２で行う。

- センサーを１００％のヘリウムガスの中に入れ、しばらく放置する。

（センサー内のガスが置換するまで）

- 純度計の電源を入れ、しばらく放置する（５分以上）。

- 表示が１００％になるように、ＶＲ２を調整する。

４－３　感度の調整

感度（10mV/%）の調整は、可変抵抗ＶＲ３で行う。

- ＶＲ２の調整を済ませる（４－２フルスケールの調整）。

- センサーを８０％のヘリウムガスの中に入れ、しばらく放置する。

（センサー内のガスが置換するまで）

- 純度計の電源を入れ、しばらく放置する（５分程度）。

- 表示が８０％になるように、ＶＲ３を調整する。

４－４　アラーム設定値の調整

アラーム設定値の調整は、可変抵抗ＶＲ４で行う。

- 純度計の電源を入れ、しばらく放置する（５分以上）。

- ＳＷ２をRef側に倒しながら可変抵抗ＶＲ４を調整する。

- こんな時には

５－１　５０％程度の表示のまま変化しない

◎ピラニセンサーが切れている可能性がある。

ピラニセンサーの①と②の間の抵抗値を測ってみる。→　１３Ω程度あればＯＫ。

もし切れている場合には、新しいセンサーに交換する。

センサー型番は、付録を参照。

５－２　１２０％程度の表示のまま変化しない

◎ピラニセンサーがはずれている可能性がある。

コネクタを確認する。

５－３　純度が１００％を超える

- ＋２％くらいなら誤差の範囲なのであまり気にしなくて良い。気になるときは、４－２フルスケールの調整の項を参考にして最大値の再調整をして下さい。

- ヘリウム純度が変化しても表示が１００％以下にならないときには、白金抵抗の異常の可能性がある。

白金抵抗の抵抗値を測ってみる。→　５００Ω程度あればＯＫ。

異常が認められた場合には、白金抵抗を交換する。

５－４　空気中で測っても０％を表示しない

ヘリウム純度が５０％以下では表示と純度の差が大きくなる。また、回路の制約上０％は示さない。

付録

図１．基板上の配置

表１．部品・記号対応表

| 抵 抗 | Ｒ１ | １５ＫΩ | コンデンサー | Ｃ１ | １００μＦ／１６Ｖ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ｒ２ | ２ＫΩ |  | Ｃ２ | ０．１μＦ／１６Ｖ |
|  | Ｒ３ | １００ＫΩ |  | Ｃ３ | ０．１μＦ／１６Ｖ |
|  | Ｒ４ | １０ＫΩ | トランジスタ | ＴＲ | ２ＳＤ６３５ |
|  | Ｒ５ | ５ＫΩ | レギュレータ | ＩＣ１ | ７８０５ |
|  | Ｒ６ | １５～２０Ω | ＯＰ ＡＭＰ | ＩＣ２ | ＬＭ２９０２ |
|  | Ｒ７ | １００ＫΩ | 半固定抵抗器 | ＶＲ１ | １ＫΩ |
|  | Ｒ８ | １００ＫΩ |  | ＶＲ２ | ２ＫΩ |
|  | Ｒ９ | １００ＫΩ |  | ＶＲ３ | １０ＫΩ |
|  | Ｒ１０ | １００ＫΩ |  | ＶＲ４ | １０ＫΩ |
|  | Ｒ１１ | １００ＫΩ |  |  |  |
|  | Ｒ１２ | ６８ＫΩ |  |  |  |
|  | Ｒ１３ | ７５ＫΩ |  |  |  |
|  | Ｒ１４ | ３９ＫΩ |  |  |  |

◎ピラニセンサー　　型　　番：WP-01(18φ)

◎白金抵抗　　　　　型　　番：SDT-101A(500Ω)

温度係数：3500ppm/℃